## 公式總覽
編號 | 分類 | 公式名稱 | 數學公式 | Python 函式 / 程式碼 | 說明
1 | 統計量 | Leq（能量均方根 RMS） | Leq = √(1/N × Σaᵢ²) | np.sqrt(np.mean(v**2)) | 量測期間所有數據的能量等效值（均方根）
2 | 統計量 | L5 | L5 = P₉₅(v) | np.percentile(v, 95) | 量測期間有 5% 的數據 ≥ 此值 → 取排序後第 95 百分位數
3 | 統計量 | L10 | L10 = P₉₀(v) | np.percentile(v, 90) | 量測期間有 10% 的數據 ≥ 此值 → 取排序後第 90 百分位數
4 | 統計量 | L50（中位數） | L50 = P₅₀(v) | np.percentile(v, 50) | 量測期間有 50% 的數據 ≥ 此值 → 中位數
5 | 統計量 | L90 | L90 = P₁₀(v) | np.percentile(v, 10) | 量測期間有 90% 的數據 ≥ 此值 → 取排序後第 10 百分位數
6 | 統計量 | L95 | L95 = P₅(v) | np.percentile(v, 5) | 量測期間有 95% 的數據 ≥ 此值 → 取排序後第 5 百分位數
7 | 統計量 | Lmax（最大值） | Lmax = max(v) | np.max(v) | 量測期間的最大值（0% 超越）
8 | 統計量 | 排序關係 | L5 > L10 > L50 > L90 > L95 | — | 超越機率越大 → 百分位越低 → 數值越小
9 | 單位轉換 | 加速度 → 速度 | v = a / (2π·f) | df[col] / (2.0 * np.pi * f_val) | 將加速度 a (m/s²) 轉換為速度 v (m/s) f = 頻率 (Hz)
10 | 單位轉換 | 加速度位準 dB | dB = 20·log₁₀(a / a₀) a₀ = 10⁻⁶ m/s² | 20 * np.log10(val / 1e-6) | 加速度級，基準 a₀ = 10⁻⁶ m/s² （ISO 1683）
11 | 單位轉換 | 速度位準 dB | dB = 20·log₁₀(v / v₀) v₀ = 2.54×10⁻⁸ m/s | 20 * np.log10(val / 2.54e-8) | 速度級，基準 v₀ = 2.54×10⁻⁸ m/s （= 10⁻⁶ in/s）
12 | 單位轉換 | m/s² → g | g = a / 9.80665 | val * (1 / 9.80665) | 重力加速度；1 g = 9.80665 m/s²
13 | 單位轉換 | m/s² → Gal | Gal = a × 100 | val * 100 | 1 Gal = 0.01 m/s² = 1 cm/s²
14 | 單位轉換 | m/s → mm/s | mm/s = v × 1000 | val * 1000 | 公制速度
15 | 單位轉換 | m/s → ips (in/s) | ips = v × 39.3701 | val * 39.3701 | 英制速度
16 | 單位轉換 | μm/s → μin/s | μin/s = μm/s / 0.0254 | val_ums / 0.0254 | 微米每秒轉微英寸每秒 1 μin = 0.0254 μm
17 | XYZ 合成 | 三軸合成（逐筆逐頻段） | XYZ = √(X² + Y² + Z²) | np.sqrt(np.sum(mat**2, axis=1)) | 逐時間步、逐頻段合成三軸向量和
18 | XYZ 合成 | 寬頻合成 | BB = √(Σ bandᵢ²) | sq += a**2; bb = np.sqrt(sq) | 將各頻段值合成為單一寬頻值
19 | RMS 聚合 | 區間 RMS | RMS = √(1/N × Σaᵢ²) | np.sqrt(np.mean(a**2)) | 依分析間距（1秒~60分鐘） 對原始 0.1s 數據做 RMS 聚合
20 | VC 曲線 | 平坦段（≥ 8 Hz） | v_limit = flat_limit | flat_limit（μm/s） | 8~80 Hz 等速度段，限值固定不變
21 | VC 曲線 | 斜率段（4~8 Hz） | v = flat × 10^(steps×2/20) | flat * 10**(steps*2/20) | 4~8 Hz 等加速度段 每 1/3 八度音帶 +2 dB
22 | VC 曲線 | 1/3 八度音帶步數 | steps = round(log₂(8/f) × 3) | round(np.log2(8.0/f) * 3) | 計算頻率 f 到 8 Hz 的步數 4Hz→3步、5Hz→2步、6.3Hz→1步
23 | VC 曲線 | VC 等級評定 | 所有頻段 vel ≤ 曲線值 → 該等級通過 | all(vel <= _vc_curve_val(flat, fv)) | 從 VC-E 起往上逐級檢查 首個全部通過的即為等級
24 | VC 曲線 | Y軸加速度位準 dB | dB = 20·log₁₀(v_μm/s × 2π·f) | 20*np.log10(val_ums*2*np.pi*freq) | 速度→加速度位準 dB ref 10⁻⁶ m/s²
25 | VC 曲線 | Y軸速度位準 dB | dB = 20·log₁₀(v_μm/s / 0.0254) | 20*np.log10(val_ums / 0.0254) | 速度位準 dB ref 2.54×10⁻⁸ m/s = 10⁻⁶ in/s

## 範例計算
一、統計量計算範例
原始數據（10 筆加速度值，單位 m/s²）
第1筆 | 第2筆 | 第3筆 | 第4筆 | 第5筆 | 第6筆 | 第7筆 | 第8筆 | 第9筆 | 第10筆
3.5 | 4.2 | 5.1 | 3.8 | 6 | 4.5 | 3.2 | 7.1 | 4.8 | 5.5
排序後（升序）
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6 | 7.1
統計量計算結果
統計量 | 計算方法 | 計算過程 | 結果
Leq | RMS = √(Σaᵢ²/N) | √((3.5²+4.2²+…+5.5²)/10) = √(24.153) | 4.904
L5 | 第 95 百分位數 | 排序後取 95% 位置（頂端 5%） | 6.605
L10 | 第 90 百分位數 | 排序後取 90% 位置（頂端 10%） | 6.110
L50 | 第 50 百分位數 | 排序後取 50% 位置（中位數） | 4.650
L90 | 第 10 百分位數 | 排序後取 10% 位置（底端 10%） | 3.470
L95 | 第 5 百分位數 | 排序後取 5% 位置（底端 5%） | 3.335
Lmax | 最大值 | max(全部數據) = 7.1 | 7.100
排序驗證：6.605 > 6.110 > 4.650 > 3.470 > 3.335 ✓ L5 > L10 > L50 > L90 > L95 成立
二、單位轉換範例
已知：加速度 a = 0.005 m/s²，頻率 f = 10 Hz
轉換項目 | 公式 | 代入數值 | 結果
加速度→速度 | v = a/(2π·f) | 0.005 / (2π×10) = 7.9577e-05 m/s | 79.58 μm/s
加速度 dB | 20·log₁₀(a/10⁻⁶) | 20·log₁₀(0.005/10⁻⁶) = 20·log₁₀(5000) | 73.98 dB
速度 dB | 20·log₁₀(v/2.54×10⁻⁸) | 20·log₁₀(7.9577e-05 / 2.54×10⁻⁸) | 69.92 dB
m/s² → g | a / 9.80665 | 0.005 / 9.80665 | 5.0986e-04 g
m/s² → Gal | a × 100 | 0.005 × 100 | 0.500 Gal
m/s → mm/s | v × 1000 | 7.9577e-05 × 1000 | 0.07958 mm/s
m/s → ips | v × 39.3701 | 7.9577e-05 × 39.3701 | 3.1330e-03 in/s
μm/s → μin/s | μm/s / 0.0254 | 79.58 / 0.0254 | 3133.0 μin/s
三、XYZ 三軸合成範例
已知：X = 2.0 m/s²、Y = 3.0 m/s²、Z = 4.0 m/s²（同一頻段、同一時步）
公式 | XYZ = √(X² + Y² + Z²)
代入 | XYZ = √(2² + 3² + 4²) = √(4 + 9 + 16) = √29
結果 | 5.385 m/s²
四、VC 曲線計算範例
VC-C 曲線（平坦段限值 = 12.7 μm/s，dB = 54）
頻率 (Hz) | 步數 (steps) | 乘數 10^(steps×2/20) | 曲線值 (μm/s) | 曲線值 (dB)
4 | 3 | 1.9953 | 25.34 | 60.0
5 | 2 | 1.5849 | 20.13 | 58.0
6.3 | 1 | 1.2589 | 15.99 | 56.0
8 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
10 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
16 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
25 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
40 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
63 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
80 | 0 | 1.0000 | 12.70 | 54.0
VC 等級評定範例：量測峰值速度 = 20 μm/s（@ 10 Hz，平坦段）
檢查等級 | 平坦段限值 (μm/s) | 10Hz 曲線值 (μm/s) | 20 ≤ 曲線值？ | 結果
VC-E | 3.2 | 3.2 | 否 (20 > 3.20) | ✗ 不通過
VC-D | 6.38 | 6.38 | 否 (20 > 6.38) | ✗ 不通過
VC-C | 12.7 | 12.7 | 否 (20 > 12.7) | ✗ 不通過
VC-B | 25.4 | 25.4 | 是 (20 ≤ 25.4) | ✓ 通過 → 等級 = VC-B

## VC曲線標準值
VC 曲線標準值（μm/s）— Ungar & Gordon (1991)
dB 基準值：1×10⁻⁶ in/s = 2.54×10⁻⁸ m/s。4~8 Hz 每 1/3 八度音帶 +2 dB（等加速度斜率段）。
場所 | 平坦段 dB | 4 Hz | 5 Hz | 6.3 Hz | 8 Hz | 10 Hz | 12.5 Hz | 16 Hz | 20 Hz | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz
工廠 (ISO) | 90 | 1602.6 | 1273 | 1011.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2
辦公室 (ISO) | 84 | 803.3 | 638.1 | 506.8 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 402.6
住宅 (ISO) | 78 | 402.6 | 319.8 | 254.1 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8
手術室 (ISO) | 72 | 201.7 | 160.2 | 127.3 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1
VC-A | 66 | 101.2 | 80.4 | 63.8 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
VC-B | 60 | 50.7 | 40.3 | 32 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
VC-C | 54 | 25.3 | 20.1 | 16 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
VC-D | 48 | 12.7 | 10.1 | 8.03 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
VC-E | 42 | 6.38 | 5.07 | 4.03 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
VC 曲線標準值（dB，ref 1×10⁻⁶ in/s = 2.54×10⁻⁸ m/s）
場所 | 平坦段 dB | 4 Hz | 5 Hz | 6.3 Hz | 8 Hz | 10 Hz | 12.5 Hz | 16 Hz | 20 Hz | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz
工廠 (ISO) | 90 | 96 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
辦公室 (ISO) | 84 | 90 | 88 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
住宅 (ISO) | 78 | 84 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
手術室 (ISO) | 72 | 78 | 76 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
VC-A | 66 | 72 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
VC-B | 60 | 66 | 64 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
VC-C | 54 | 60 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
VC-D | 48 | 54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
VC-E | 42 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42

## 實測範例
實測數據分析範例 — 2026/04/16 10:00~11:00
一、數據概覽
量測時間 | 2026-04-16 10:00:00 ~ 2026-04-16 10:59:59.900000
量測間距 | 0.1 秒 / 筆
總筆數 | 36,000 筆 （= 3600 秒 × 10 筆/秒）
頻段 | 1/3 八度音帶 1 Hz ~ 100 Hz 共 21 頻段
軸向 | XYZ 三軸合成 √(X² + Y² + Z²)
二、原始數據示例（前 20 筆 XYZ 合成加速度）
頻段 10 Hz（m/s²） | 1.02e-04 | 1.02e-04 | 9.49e-05 | 9.49e-05 | 9.00e-05 | 8.25e-05 | 8.25e-05 | 8.25e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.55e-05 | 7.07e-05 | 8.25e-05 | 8.25e-05
頻段 31.5 Hz（m/s²） | 1.43e-04 | 1.43e-04 | 1.35e-04 | 1.43e-04 | 1.32e-04 | 1.27e-04 | 1.27e-04 | 1.27e-04 | 1.27e-04 | 1.27e-04 | 1.19e-04 | 1.19e-04 | 1.10e-04 | 1.19e-04 | 1.23e-04 | 1.23e-04 | 1.23e-04 | 1.23e-04 | 1.23e-04 | 1.19e-04
三、各頻段加速度統計（XYZ 合成，單位 m/s²）
頻段 | Leq | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax
4 Hz | 2.87e-05 | 3.74e-05 | 3.74e-05 | 3.00e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 6.16e-05
5 Hz | 2.42e-05 | 3.32e-05 | 3.00e-05 | 2.45e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 5.75e-05
6.3 Hz | 2.66e-05 | 3.46e-05 | 3.46e-05 | 2.45e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 6.40e-05
8 Hz | 3.17e-05 | 4.12e-05 | 3.74e-05 | 3.00e-05 | 2.45e-05 | 2.45e-05 | 1.46e-04
10 Hz | 4.48e-05 | 6.40e-05 | 5.39e-05 | 4.12e-05 | 3.46e-05 | 3.00e-05 | 3.03e-04
12.5 Hz | 7.70e-05 | 1.28e-04 | 1.05e-04 | 5.83e-05 | 4.69e-05 | 4.12e-05 | 3.48e-04
16 Hz | 9.97e-05 | 1.75e-04 | 1.41e-04 | 7.52e-05 | 5.83e-05 | 5.39e-05 | 6.66e-04
20 Hz | 1.14e-04 | 1.85e-04 | 1.63e-04 | 8.78e-05 | 7.07e-05 | 6.93e-05 | 4.72e-04
25 Hz | 1.04e-04 | 1.56e-04 | 1.30e-04 | 9.11e-05 | 7.48e-05 | 7.07e-05 | 3.58e-04
31.5 Hz | 1.20e-04 | 1.64e-04 | 1.46e-04 | 1.10e-04 | 9.06e-05 | 8.60e-05 | 9.97e-04
40 Hz | 8.67e-05 | 1.10e-04 | 9.43e-05 | 7.00e-05 | 6.16e-05 | 5.75e-05 | 1.34e-03
50 Hz | 9.23e-05 | 1.15e-04 | 1.03e-04 | 8.18e-05 | 7.00e-05 | 7.00e-05 | 1.06e-03
63 Hz | 1.23e-04 | 1.48e-04 | 1.36e-04 | 1.07e-04 | 8.66e-05 | 8.25e-05 | 2.25e-03
80 Hz | 5.61e-05 | 6.63e-05 | 4.69e-05 | 3.00e-05 | 2.45e-05 | 2.45e-05 | 1.37e-03
四、各頻段速度統計（v = a/(2πf)，單位 μm/s）
頻段 | Leq | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax
4 Hz | 1.1409 | 1.4888 | 1.4888 | 1.1937 | 0.6892 | 0.6892 | 2.4527
5 Hz | 0.7702 | 1.0557 | 0.9549 | 0.7797 | 0.5513 | 0.5513 | 1.8286
6.3 Hz | 0.6728 | 0.8751 | 0.8751 | 0.6188 | 0.4376 | 0.4376 | 1.6176
8 Hz | 0.6305 | 0.8203 | 0.7444 | 0.5968 | 0.4873 | 0.4873 | 2.9103
10 Hz | 0.7129 | 1.0191 | 0.8571 | 0.6562 | 0.5513 | 0.4775 | 4.8169
12.5 Hz | 0.9809 | 1.6305 | 1.3354 | 0.7424 | 0.5972 | 0.5250 | 4.4290
16 Hz | 0.9922 | 1.7372 | 1.4067 | 0.7477 | 0.5800 | 0.5357 | 6.6244
20 Hz | 0.9069 | 1.4716 | 1.2979 | 0.6983 | 0.5627 | 0.5513 | 3.7562
25 Hz | 0.6619 | 0.9905 | 0.8301 | 0.5800 | 0.4764 | 0.4502 | 2.2803
31.5 Hz | 0.6068 | 0.8271 | 0.7374 | 0.5535 | 0.4575 | 0.4346 | 5.0396
40 Hz | 0.3450 | 0.4395 | 0.3754 | 0.2785 | 0.2453 | 0.2286 | 5.3355
50 Hz | 0.2940 | 0.3671 | 0.3277 | 0.2605 | 0.2228 | 0.2228 | 3.3652
63 Hz | 0.3117 | 0.3739 | 0.3436 | 0.2709 | 0.2188 | 0.2083 | 5.6847
80 Hz | 0.1116 | 0.1320 | 0.0933 | 0.0597 | 0.0487 | 0.0487 | 2.7282
五、單位轉換示範（10 Hz 頻段 Leq 為例）
項目 | 公式 | 計算過程與結果
原始 XYZ 加速度 Leq | — | 4.4790e-05 m/s²
加速度 → 速度 | v = a/(2π×10) | 4.4790e-05 / 62.832 = 7.1285e-07 m/s = 0.7129 μm/s
加速度 dB | 20·log₁₀(a / 10⁻⁶) | 20·log₁₀(4.4790e-05 / 10⁻⁶) = 33.02 dB
速度 dB | 20·log₁₀(v_μm/s / 0.0254) | 20·log₁₀(0.7129 / 0.0254) = 28.96 dB
μm/s → μin/s | μm/s / 0.0254 | 0.7129 / 0.0254 = 28.07 μin/s
六、各頻段 dB 統計（加速度 dB，ref 10⁻⁶ m/s²）
頻段 | Leq | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax
4 Hz | 29.15 | 31.46 | 31.46 | 29.54 | 24.77 | 24.77 | 35.80
5 Hz | 27.67 | 30.41 | 29.54 | 27.78 | 24.77 | 24.77 | 35.19
6.3 Hz | 28.51 | 30.79 | 30.79 | 27.78 | 24.77 | 24.77 | 36.13
8 Hz | 30.02 | 32.30 | 31.46 | 29.54 | 27.78 | 27.78 | 43.30
10 Hz | 33.02 | 36.13 | 34.62 | 32.30 | 30.79 | 29.54 | 49.62
12.5 Hz | 37.73 | 42.15 | 40.41 | 35.31 | 33.42 | 32.30 | 50.83
16 Hz | 39.98 | 44.84 | 43.01 | 37.52 | 35.31 | 34.62 | 56.47
20 Hz | 41.14 | 45.34 | 44.25 | 38.86 | 36.99 | 36.81 | 53.48
25 Hz | 40.34 | 43.84 | 42.30 | 39.19 | 37.48 | 36.99 | 51.08
31.5 Hz | 41.59 | 44.28 | 43.28 | 40.79 | 39.14 | 38.69 | 59.98
40 Hz | 38.76 | 40.86 | 39.49 | 36.90 | 35.80 | 35.19 | 62.55
50 Hz | 39.31 | 41.24 | 40.25 | 38.26 | 36.90 | 36.90 | 60.48
63 Hz | 41.83 | 43.40 | 42.67 | 40.61 | 38.75 | 38.33 | 67.04
80 Hz | 34.98 | 36.43 | 33.42 | 29.54 | 27.78 | 27.78 | 62.74
七、各頻段 dB 統計（速度 dB，ref 2.54×10⁻⁸ m/s）
頻段 | Leq | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax
4 Hz | 33.05 | 35.36 | 35.36 | 33.44 | 28.67 | 28.67 | 39.70
5 Hz | 29.64 | 32.37 | 31.50 | 29.74 | 26.73 | 26.73 | 37.15
6.3 Hz | 28.46 | 30.74 | 30.74 | 27.73 | 24.72 | 24.72 | 36.08
8 Hz | 27.90 | 30.18 | 29.34 | 27.42 | 25.66 | 25.66 | 41.18
10 Hz | 28.96 | 32.07 | 30.56 | 28.24 | 26.73 | 25.48 | 45.56
12.5 Hz | 31.74 | 36.15 | 34.42 | 29.32 | 27.43 | 26.31 | 44.83
16 Hz | 31.84 | 36.70 | 34.87 | 29.38 | 27.17 | 26.48 | 48.33
20 Hz | 31.05 | 35.26 | 34.17 | 28.78 | 26.91 | 26.73 | 43.40
25 Hz | 28.32 | 31.82 | 30.29 | 27.17 | 25.46 | 24.97 | 39.06
31.5 Hz | 27.56 | 30.25 | 29.26 | 26.77 | 25.11 | 24.67 | 45.95
40 Hz | 22.66 | 24.76 | 23.39 | 20.80 | 19.70 | 19.08 | 46.45
50 Hz | 21.27 | 23.20 | 22.21 | 20.22 | 18.86 | 18.86 | 42.44
63 Hz | 21.78 | 23.36 | 22.62 | 20.56 | 18.70 | 18.28 | 47.00
80 Hz | 12.85 | 14.31 | 11.30 | 7.42 | 5.66 | 5.66 | 40.62
八、VC 等級評定（4~80 Hz 速度 μm/s）
以 Leq 為例，逐頻段速度值 vs 各等級曲線限值
頻段 | Leq (μm/s) | VC-E | VC-D | VC-C | VC-B | VC-A
4 Hz | 1.1409 | 6.38 ✓ | 12.73 ✓ | 25.34 ✓ | 50.68 ✓ | 101.16 ✓
5 Hz | 0.7702 | 5.07 ✓ | 10.11 ✓ | 20.13 ✓ | 40.26 ✓ | 80.35 ✓
6.3 Hz | 0.6728 | 4.03 ✓ | 8.03 ✓ | 15.99 ✓ | 31.98 ✓ | 63.83 ✓
8 Hz | 0.6305 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
10 Hz | 0.7129 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
12.5 Hz | 0.9809 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
16 Hz | 0.9922 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
20 Hz | 0.9069 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
25 Hz | 0.6619 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
31.5 Hz | 0.6068 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
40 Hz | 0.3450 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
50 Hz | 0.2940 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
63 Hz | 0.3117 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
80 Hz | 0.1116 | 3.20 ✓ | 6.38 ✓ | 12.70 ✓ | 25.40 ✓ | 50.70 ✓
VC 等級評定結果（各統計量）
統計量 | 峰值頻段速度 (μm/s) | VC 等級
Leq | 1.1409 | VC-E
L5 | 1.7372 | VC-E
L10 | 1.4888 | VC-E
L50 | 1.1937 | VC-E
L90 | 0.6892 | VC-E
L95 | 0.6892 | VC-E
Lmax | 6.6244 | VC-C
九、寬頻合成統計（BB = √Σband²，單位 m/s²）
統計量 | 值 (m/s²)
Leq | 3.1418e-04
L5 | 4.3853e-04
L10 | 3.7683e-04
L50 | 2.7092e-04
L90 | 2.4125e-04
L95 | 2.3580e-04
Lmax | 3.3393e-03